|  | Тех-D-димер-авто |  |
| --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов

для количественного определения D-димера

в плазме крови

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «Тех-D-димер-авто» предназначен для количественного определения D-димера в плазме крови человека иммунотурбидиметрическим методом при длине волны 500–900 нм.  D-димер – один из важнейших маркеров активации свёртывания крови и фибринолиза, поскольку он формируется в кровотоке в результате образования и последующего лизиса плазмином стабилизированного фибрина. Высокий уровень D-димера будет регистрироваться у больных с тромбозами, тромбоэмболиями, ДВС-синдромом различного генеза.

Набор реагентов предназначен только для профессионального использования.

ХАРАКТЕРИСТИКА  НАБОРА

Принцип метода. В тесте используются оригинальные моноклональные антитела, специфичные к D-димеру фибрина, но не к фибриногену и продуктам его деградации. Латексные частицы покрыты антителами к D-димеру, поэтому в присутствии плазмы, содержащей D-димер, происходит реакция антиген-антитело, что приводит к увеличению оптической плотности. Увеличение оптической плотности в реакционной кювете прибора пропорционально количеству D-димера в исследуемом образце (иммунотурбидиметрический метод).

Состав набора:

1. D-димер латексный реагент (суспензия латексных частиц, покрытых мышиными моноклональными антителами к D-димеру), 4 мл – 2 фл.

2. D-димер буфер, 7 мл – 2 фл.

3. D-димер дилюент, 7 мл – 1 фл.

4. D-димер калибратор (лиофильно высушенная плазма крови человека, обогащенная D-димером), на 1 мл – 1 фл.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ  НАБОРА

Чувствительность латексного реагента к D-димеру для коагулометра составляет 50 нг/мл.

Чувствительность латексного реагента к D-димеру для фотометра составляет 100 нг/мл.

Линейность определения уровня D-димера для коагулометра – в диапазоне от 100 до 5000 нг/мл, отклонение от «линейности» – не более 10 %.

Линейность определения уровня D-димера для фотометра – в диапазоне от 200 до 5000 нг/мл, отклонение от «линейности» – не более 10 %.

Тест на «открытие» – не более 10 % отклонения.

Коэффициент вариации результатов определения уровня D-димера не более 10 %.

Допустимый разброс результатов определения уровня D-димера в одной пробе плазмы разными наборами одной серии не более 10 %.

Моноклональные антитела, покрывающие частицы латекса, высокоспецифичны по отношению к D-димеру и не дают перекрестных реакций с фибриногеном и продуктами его деградации.

Нормативные и фактические значения аналитических показателей указаны в паспорте к набору.

Концентрация D-димера в любом образце может отличаться от концентрации, определенной с использованием тест-систем других производителей.

| МЕРЫ Каталожный номер набора: | 819 |
| --- | --- |

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения набора – класс 2а (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 4н от 06.06.2012 г.).

Все реагенты, входящие в набор, используются только для применения in vitro.

Все компоненты набора в используемых концентрациях не токсичны.

Компоненты набора реагентов не содержат антитела к ВИЧ 1, 2, вирусу гепатита С и НВsАg.

При работе с набором следует соблюдать ГОСТ Р 52905-2007 «Лаборатории медицинские. Требования безопасности».

При работе с набором следует надевать одноразовые перчатки, так как образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирусы гепатитов или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ 287-113 «Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения».

ОБОРУДОВАНИЕ,

МАТЕРИАЛЫ,  РЕАГЕНТЫ

- Коагулометр автоматический или иной прибор с оптическим методом регистрации и возможностью определения оптической плотности в диапазоне 500-900 нм.

- центрифуга лабораторная;

- дозатор на 0,05-1,0 мл;

- пробирки;

- физиологический (0,9 %) раствор натрия хлорида;

- перчатки медицинские диагностические одноразовые.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

АНАЛИЗИРУЕМЫХ  ОБРАЗЦОВ

Кровь для исследования забирают из локтевой вены в пластиковую пробирку, содержащую 3,2-3,8 % раствор натрия лимоннокислого трёхзамещенного (цитрат натрия). Соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1. Возможно использование вакуумных систем для забора крови, содержащих цитрат натрия (3,2-3,8 %). Кровь центрифугируют при 1200-1600 g в течение 15 мин. В результате получают бедную тромбоцитами плазму, которую переносят в другую пробирку, где хранят до проведения исследования.

Центрифугирование должно проводиться непосредственно после взятия крови, а отбор плазмы для исследования – сразу же после центрифугирования. Не допускается анализ плазмы крови, имеющей сгустки, гемолиз и полученной более 24 ч назад. Допускается однократное замораживание образцов плазмы пациентов при -20... -70 °С и хранение в течение 24 мес. Перед проведением исследования плазму следует быстро разморозить при +37 °С на водяной бане.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ  РЕАГЕНТОВ

И  ПРОВЕДЕНИЕ  АНАЛИЗА

1. ПОДГОТОВКА  РЕАГЕНТОВ  К  РАБОТЕ

Латексный реагент, буфер и дилюент в составе данного набора находятся в жидком состоянии и готовы к использованию.

Перед использованием латексного реагента флакон рекомендуется аккуратно встряхнуть, избегая образования пены.

Во флакон с плазмой-калибратором внести 1,0 мл дистиллированной воды и растворить содержимое при комнатной температуре (+18... +25 °С) и легком покачивании в течение 3 мин. Перед использованием выдержать при комнатной температуре в течение не менее 10 мин.

Концентрация D-димера в плазме-калибраторе указана в паспорте к набору.

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Для построения калибровочной кривой необходимо использовать значение D-димера в плазме-калибраторе, указанное в паспорте к набору для данной серии. Калибровочную кривую необходимо строить каждый раз, когда используется новая серия набора, после замены прибора или технического обслуживания, а также, в случае, если результаты внутрилабораторного контроля качества выходят за рамки установленного диапазона.

2.1. Определение D-димера на автоматическом коагулометре

Коагулометр в автоматическом режиме смешивает исследуемую плазму с D-димер дилюентом, D-димер буфером и D-димер латексным реагентом, после чего регистрирует изменение оптической плотности и рассчитывает уровень D-димера.

В случае если в исследуемой плазме уровень D-димера выше максимального значения на калибровочной кривой, образец необходимо развести физиологическим (0,9 %) раствором натрия хлорида (в два или более раза) и провести повторное измерение уровня D-димера. Полученное значение уровня D-димера умножить на величину разведения.

Описание принципа работы автоматического коагулометра представлено в инструкции производителя автоматического коагулометра. Для конкретного производителя автоматического коагулометра на сайте ООО фирмы «Технология-Стандарт» размещены протоколы адаптации (http://www.tehnologia-standart.ru).

2.2. Определение D-димера на фотометре

Рекомендации к работе на фотометре:

1. Перед каждым новым измерением кювету промывать физиологическим (0,9 %) раствором натрия хлорида дважды.

2. Для установления нулевого значения отсчета необходимо использовать физиологический (0,9 %) раствор натрия хлорида.

3. В зависимости от используемой кюветы объемы плазмы и реагентов могут быть уменьшены или увеличены. При этом необходимо сохранить соотношение объёмов, указанных в данной инструкции.

А. Построение калибровочной кривой

Для построения калибровочной кривой необходимо приготовить дополнительные разведения плазмы-калибратора. Для этого в чистую пробирку добавить 0,1 мл плазмы-калибратора и 0,1 мл физиологического (0,9 %) раствора, перемешать (значение уровня D-димера указано в паспорте к набору). Последовательно развести плазму из пробирки физиологическим раствором в 2, 4, 8, 16 и 32 раза. Присвоить каждому разведению соответствующее значение уровня D-димера.

1. В кювету фотометра внести 0,1 мл одного из разведений плазмы-калибратора и 0,5 мл D-димер буфера.

2. Добавить 0,3 мл латексного реагента, хорошо перемешать в течение 5-10 с.

3. Дважды измерить оптическую плотность: исходное и через 3 мин инкубации реакционной смеси.

4. Определить величину изменения оптической плотности в течение 3 мин.

5. По полученным данным построить калибровочную кривую, используя координатную сетку (представлена в паспорте к набору).

Б. Проведение анализа

Объемы используемых реагентов приведены для кюветы емкостью 1 мл.

1. В кювету фотометра внести 0,05 мл исследуемой или контрольной плазмы и 0,5 мл D-димер буфера.

2. Добавить 0,3 мл латексного реагента, хорошо перемешать в течение 5-10 с.

3. Дважды измерить оптическую плотность: исходное и через 3 мин инкубации реакционной смеси.

4. Определить величину изменения оптической плотности в течение 3 мин.

5. Используя калибровочную кривую, определить концентрацию D-димера в исследуемом образце.

3. ЧТЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

D-димер присутствует в плазме крови практически здоровых людей, однако его уровень в норме, как правило, не превышает 250 нг/мл.

Повышение уровня D-димера характерно для различных вариантов внутрисосудистого свертывания крови (тромбозы магистральных сосудов, ТЭЛА, ДВС-синдром и др.), при лечении больных активаторами фибринолиза (препараты стрептокиназы, урокиназы и тканевого активатора плазминогена), в связи с чем метод используется в комплексе с определением концентрации фибриногена для контроля такой терапии.

Примечание: наиболее часто применяемые весовые единицы измерения соотносятся между собой следующим образом: 250 нг/мл = 0,250 мкг/мл = 0,250 мг/л = 250 мкг/л. Для пересчета результатов в нг FEU/мл следует использовать следующую формулу: нг/мл × 2 = нг FEU/мл.

4. ВНУТРИЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

При осуществлении внутрилабораторного контроля качества необходимо использовать набор контрольных плазм «Тех-D-димер контроль» (кат. № 813, № 817).

Контрольные плазмы разводятся в день исследования и служат для проверки правильности выполнения анализа.

#### УСЛОВИЯ  ХРАНЕНИЯ

И  ПРИМЕНЕНИЯ

Набор рассчитан на проведение 100-250 определений при расходе латексного реагента по 80-30 мкл на 1 определение при работе на различных автоматических коагулометрах.

При использовании приборов с другим расходом реагентов количество определений будет отличаться от указанного.

Хранение набора должно проводиться при температуре +2... +8 °С в течение всего срока годности (18 мес) в холодильных камерах или в холодильниках, обеспечивающих регламентированный температурный режим.

Допускается транспортировка набора при температуре до +25 °С в течение 30 суток транспортом всех видов в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

Суспензию D-димер латексного реагента после вскрытия флакона допускается хранить при комнатной температуре (+18... +25 °С) не более двух недель или не более пяти недель – при температуре +2... +8 °С.

D-димер буфер и D-димер дилюент после вскрытия флаконов допускается хранить при комнатной температуре (+18... +25 °С) не более двух недель или не более пяти недель – при температуре +2... +8 °С.

Допускается хранение разведенного D-димер калибратора при комнатной температуре (+18... +25 °С) не более 12 ч, при температуре +2... +8 °С – в течение не более 24 ч, допускается однократное замораживание.

Не смешивать реагенты из наборов разных серий.

Медицинское изделие, пришедшее в негодность, в том числе в связи с истечением срока годности, подлежит утилизации как медицинские отходы класса А (СанПиН 2.1.7.2790-10).

ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие выпускаемых изделий требованиям нормативной и технической документации в течение указанного срока годности при соблюдении всех условий транспортирования, хранения и применения.

Безопасность, качество и эффективность изделия гарантируются производителем в течение всего срока годности.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по применению набора. Любые отклонения от рекомендованных процедур проведения анализа и приготовления реагентов могут привести к получению неверных результатов исследования.

По вопросам, касающимся качества набора «Тех-D-димер-авто», следует обращаться в ООО фирму «Технология-Стандарт» по адресу: 656037, г. Барнаул, а/я 1351; тел.: (3852) 22-99-37, 22-99-38, 22-99-39. E-mail: mail@tehnologia-standart.ru. http://www.tehnologia-standart.ru.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баркаган З.С., Момот А.П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. - М.: "Ньюдиамед-АО", 2008. – 292 с.

2. Момот А.П. Патология гемостаза. Принципы и алгоритмы клинико-лабораторной диагностики. – СПб.: ФормаТ, 2006. – 208 с.

3. Сайт компании www.tehnologia-standart.ru.